[image: image38.jpg]


ENGLISH



[image: image39.jpg]



[image: image40.jpg]FOX




[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]



[image: image43.jpg]




Оглавление
Ошибка! Закладка не определена.Предупреждение о безопасности


41.
Введение к Цифровому коллектору FOX 


Ошибка! Закладка не определена.1.1
Технические характеристики


42.
Описание компонентов и стандартное оснащение


Ошибка! Закладка не определена.2.1
Экран


Ошибка! Закладка не определена.2.2
Коллектор


Ошибка! Закладка не определена.2.3
Панель управления


Ошибка! Закладка не определена.2.4
Датчики температуры


Ошибка! Закладка не определена.2.5
Гибкие шланги


Ошибка! Закладка не определена.2.6
Крюк для подвески


Ошибка! Закладка не определена.2.7
Отсек для батареи


73.
Подготовка FOX к использованию


73.1
Установка батареи 9В


73.2
Включение/Выключение FOX


73.3
Подсоединение датчиков температуры T1 и T2


73.4
Подсоединение FOX к системе


Ошибка! Закладка не определена.3.5
Цикл вакуумирования


Ошибка! Закладка не определена.3.6
Выбор хладагента


83.7
Выбор единиц измерения


94.
Использование FOX


Ошибка! Закладка не определена.4.1
Установка Перегрева


Ошибка! Закладка не определена.4.2
Установка Переохлаждения


94.3
УстановкаT2-T1


Ошибка! Закладка не определена.4.4
Подсветка экрана


94.5
Функция “Zero Plus” – Калибровка атмосферного давления


Ошибка! Закладка не определена.5.
Сервисные операции


104.6
Изменение параметров FOX


Ошибка! Закладка не определена.6.
Запасные части и аксессуары


Ошибка! Закладка не определена.6.1
Запасные части


Ошибка! Закладка не определена.6.2
Аксессуары


127.
Доступные модели FOX




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение о безопасности
a) Оборудование предназначено исключительно для обученного персонала, знакомого с основами холодильной теории, системами охлаждения, хладагентами и возможными опасностями, связанными с работой с сосудами под давлением.
b) Внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации; точное выполнение  описанных процедур является залогом безопасности оператора, хорошего состояния коллектора и его длительной работоспособности.
c) Перед выполнением любой операции убедитесь, что используемые для подсоединения шланги были предварительно откачены и не содержат неконденсируемых газов.
d) Избегайте попаданий хладагента на кожу: его низкая температура кипения  (около  -30°C) 
может вызвать обморожение.
e) Избегайте дышать парами хладагента.
f) Рекомендуется использовать средства защиты – защитные очки и перчатки; контакт с               хладагентом может вызвать слепоту и другие повреждения.
g) Не работайте с хладагентом вблизи открытого огня и горячих поверхностей; высокая              температура вызывает разложение хладагента с выделением токсичных и едких веществ, которые опасны для оператора и окружающей среды.
h) При длительных перерывах в работе извлекайте батареи. 
i) Не оставляйте разряженные батареи внутри прибора. 
j) Используйте прибор только в местах с хорошей вентиляцией с большим коэффициентом воздухообмена.
k) Перед отсоединением установки, убедитесь, что программа завершена и все краны              закрыты, чтобы избежать попадания хладагента в атмосферу.
l) Во время работ избегайте попадания хладагента в окружающую среду; это требование определено международными стандартами охраны окружающей среды, а также, чтобы избежать затруднений в поиске течей при загрязнении хладагентом окружающего воздуха.
m) Предохраняйте прибор от залива водой.
n) Не изменяйте установки предохранительных клапанов и систем контроля.
o) Если вы регенерируете хладагент из холодильной системы, оборудованной водяным испарителем и/или конденсером, необходимо удалить воду из испарителя и/или конденсера или оставить циркуляционную помпу работающей в процессе всего цикла регенерации для предотвращения обмерзания.

1. Введение к цифровому коллектору FOX
FOX позволяет выполнять обслуживание систем воздушного кондиционирования быстрее и легче, а также выполнять диагностику с вычислением показателей Перегрева и Недоохлаждения. База данных содержит более  50 хладагентов. 
1.1 Технические характеристики
Модель
FOX


Хладагенты
все галогеновые хладагенты
Питание
9 В 
Рабочая температура
-10 ÷ + 60 °C
Температура хранения 
-10÷ + 60°C
Рабочие давления
-0.99 ÷ + 49 бар
Диапазон измеряемых температур
-99.9 ÷ +400°C
Класс точности прибора 
≤1%
2. Описание компонентов и стандартное оснащение 
2.1 Экран
Экран, с подсветкой, показывает следующую информацию: 
1. НИЗКОЕ давление
2. ВЫСОКОЕ давление
3. НИЗКАЯ температура насыщения
4. ВЫСОКАЯ  температура насыщения
5. Выбранный хладагент
6. Температура датчика T1 
7. Температура датчика T2 
8. Температура окружающей среды
9. Вычисленная разница температур T2-T1

10. Вычисленный ПЕРЕГРЕВ
11. Вычисленное ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
12. В случае не-азеотропного хладагента, определение жидкости или пара 
[image: image1.jpg])
A )
-"-

- -







[image: image2.jpg]




2.2 Коллектор 
4-вентильный коллектор (НИЗКОЕ – ВАКУУМИРОВАНИЕ – ХЛАДАГЕНТ – ВЫСОКОЕ) с двумя кольцевыми уплотнениями для обеспечения герметичности при всех условиях эксплуатации. 
Датчики внутреннего давления имеют точность < 1%.
[image: image3.jpg]



2.3 Панель управления 
Пять кнопок позволяют хорошо контролировать прибор. Рисунок наклейки облегчает выполнение всех операций.  
[image: image4.emf]
2.4 Датчики температуры
Прибор оснащен 2 датчиками (тип K), поставляемыми вместе с кабелем длиной 3 метра. Дополнительный датчик для измерения температуры окружающей среду находится внутри прибора.
2.5 Гибкие шланги
Их гибкость позволяет легко подсоединяться в любых ситуациях. Они держат рабочие давления систем кондиционирования и сохраняют проходное сечение даже при вакуумировании.

2.6 Крюк для подвески
Для облегчения использования FOX вместе со шлангами и другими подсоединениями, можно использовать крюк для подвески, который может быть установлен в 4 угловых положениях.
ВАЖНО
Пожалуйста, будьте внимательны при установке крюка в крайнее положение: слегка нажмите на его внешнюю сторону, не повреждая защитный корпус прибора. 
2.7 Отсек для батареи
Отсек для батареи находится на задней стенке FOX. Для замены батареи отверните защитный шуруп, фиксирующий крышку. 
3. Подготовка FOX к использованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наличие наклейки с рисунками не освобождает пользователя от тщательного изучения инструкции по эксплуатации и иллюстраций операций.
3.1 Установка батареи  9В 
Батарея 9В поставляются в упаковке FOX. Прежде чем что-либо делать, необходимо установить батарею в прибор. Пожалуйста, сделайте следующее:  
· Открутите винт на крышке отсека батареи.
· Снимите крышку.
· Установите батарею в отсек, подсоединив разъем. 
· Закройте крышку и зафиксируйте ее винтом. 
ВАЖНО
Когда батарея разрядится, на экране  вместе типа выбранного хладагента будет мигать надпись “batt”. При достижения минимально допустимого уровня напряжения, прибор выключится автоматически. 
3.2 Включение/Выключение FOX

Чтобы включить FOX, нажмите и удерживайте более 1 секунды центральную кнопку [image: image5.png]


. На экране появятся предыдущие установки. 
Чтобы выключить FOX, нажмите и удерживайте более 3 секунды центральную кнопку [image: image6.png]


.

3.3 Подсоединение датчиков температуры T1 и T2

В комплекте поставляются 2 датчика температуры (термопара тип K), которые нужно присоединить перед использованием (см. рис. ниже)
Подсоедините их в специальные разъемы (проверьте полярность термопар), подождите несколько секунд, пока на экране появится правильное значение температуры. Отсутствие подсоединения термопары показывается на экране символом ”- - -“.

[image: image7]
        Подсоединение датчиков температуры
3.4 Подсоединение FOX к системе
a) Подсоедините голубой шланг к входу LOW
b) Подсоедините красный шланг к входу HIGH
c) Подсоедините 2 желтых шланга к входам VAC и REF 
3.5 Цикл вакуумирования
ВАЖНО
Перед использованием прибора, убедитесь, что шланги и вся система должным образом откачены с вакуумным циклом минимум 5 минут (для создания вакуума мы предлагаем использовать вакуумный насос Wigam, модель RS3D или большую) 

3.6 Выбор хладагента
a) Нажмите одновременно кнопки [image: image8.png]


 и [image: image9.png]


 ; когда Вы их отпустите, на экране появиться последний использовавшийся хладагент 
b) Выберите тип хладагента при помощи кнопок [image: image10.png]


 и [image: image11.png]


 .
c) При выборе неазеотропного хладагента, перейдите к диапазонам Liq. – Vap. (Жидкость – Пар) при помощи кнопок [image: image12.png]


 или [image: image13.png]


  и измените значения кнопками [image: image14.png]


 и [image: image15.png]


.

d) После выбора, Вы можете его подтвердить центральной кнопкой [image: image16.png]


 . 

Список возможных хладагентов
	1. R134a

2. R407C

3. R410A

4. R404A

5. R507

6. R152a

7. R290 (Пропан)

8. R600a (Изобутан)

9. R11

10. R12

11. R22

12. R502
13. 1234yf

14. R13 
15. R13B1
16. R14
17. R21
18. R23

	19. R32

20. R41

21. R50

22. R113

23. R114

24. R115

25. R116

26. R123

27. R124

28. R125

29. R141b

30. R142b

31. R143a

32. R170 

33. R218

34. R227

35. R236ea
36. R236fa
	37. R245ca

38. R245fa

39. R318c

40. R365m
41. R401a

42. R401b

43. R402a

44. R402b
45. R409a
46. R413a

47. R417a

48. R422a

49. R422d

50. R423a
51. R427a

52. R728 (Азот)

53. R740 

54. R744

55. R764




        Версия FOX для R717 (Аммиак) доступна под заказ 
3.7 Выбор единиц измерения
a) Нажмите одновременно кнопки [image: image17.png]


 и [image: image18.png]


 ; когда Вы их отпустите, на экране начнет мигать единица измерения давления. 

b) Выберите единицу измерения давления (МПа – bar – psi) при помощи кнопок [image: image19.png]


 и [image: image20.png]


 .

c) Переместитесь на единицу измерения температуры (° C - ° F ) при помощи кнопок [image: image21.png]


 или [image: image22.png]


 и измените значение при помощи кнопок [image: image23.png]


 и [image: image24.png]


.

d) Подтвердите сделанные изменения нажав центральную кнопку [image: image25.png]


 .

4. Использование FOX 
4.1 Установка Перегрева
При помощи кнопки [image: image26.png]


 , можно вывести на экран вместо значения температуры, измеренной датчиком T1,  значение рассчитанной величины  Перегрева.
4.2 Установка Переохлаждения
При помощи кнопки [image: image27.png]


 , можно вывести на экран вместо значения температуры, измеренной датчиком T2,  значение рассчитанной величины Переохлаждения.
4.3 Установка T2-T1

При помощи кнопки [image: image28.png]


 , можно вывести на экран вместо значения температуры, измеренной датчиком Tокруж.среды, рассчитанное значение T2-T1.

4.4 Подсветка экрана
При помощи кнопки [image: image29.png]


 можно включить подсветку экрана. Подсветка отключается автоматически через 16 секунд (этот параметр может быть установлен пользователем, подробнее см. раздел 5), или после нажатия кнопки [image: image30.png]


 второй раз. 
4.5 Функция “Zero Plus” – Калибровка атмосферного давления 

Коллектор FOX имеет специальную функцию, называемую “Zero Plus”  - Калибровка атмосферного давления. Эта функция должна использоваться при необходимости предельно точно измерить величину давления, близкую к нулю. 
Чтобы выполнить эту операцию, необходимо выровнять внутреннее давление FOX с атмосферным и нажать кнопку [image: image31.png]


 более чем на 4 секунды; сообщение “done” на экране означает, что операция выполнена успешно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вышеописанная функция выполняется при внутреннем давлении в приборе, отличном от атмосферного, результат калибровки может быть неправильным. 

Поэтому, выполняйте эту операцию с открытыми вентилями, соединенными с атмосферой.

5. Сервисные операции
4.6 Изменение параметров FOX 
FOX имеет ряд заданных параметров, которые управляют его функционированием. Эти параметры могут быть изменены пользователем для приспособления прибора к его потребностям. 
Чтобы войти в меню изменения параметров, нажмите кнопку [image: image32.png]


 более чем на 3 секунды. Сообщение “tOFF” в поле хладагента означает, что Вы находитесь в меню параметров. 
	Наименование параметра
	Описание
	Величина задержки
	Диапазон

	tOFF
	Время автоматического отключения прибора 
	300 сек.
	(OFF) 10 ÷ 3600

	t bL
	Время автоматического отключения подсветки
	16 сек.
	(OFF) 10 ÷ 255

	tLOG
	Время передачи данных на Регистратор
	16 сек.
	10 ÷ 3600


Выберите параметр, который Вы хотите изменить, при помощи кнопки [image: image33.png]


. Затем, измените значение при помощи кнопок со стрелками [image: image34.png]


 [image: image35.png]


 . По достижению желаемого значения, подтвердите его, нажав центральную кнопку [image: image36.png]


 . Если Вы прокрутили весь список параметров при помощи кнопки [image: image37.png]


 , по достижению конца, экран вернется в режим ожидания. 
Параметры “tOFF” и “t bL” могут быть отключены при выборе OFF.

6. Запасные части и аксессуары
6.1 Запасные части
	Номер
	Модель
	Описание 

	04111011
	PWP
	Набор поршеня

	14021013001
	PWKG-L
	Набор вентиля LOW 

	14021014001
	PWKG-H
	Набор вентиля HIGH 

	14021015001
	PWKG-R
	Набор вентиля REF 

	14021016001
	PWKG-V
	Набор вентиля VAC 

	14012057
	
	Нейлоновый крюк для FOX

	09012013
	TK 109
	Универсальный датчик температуры

	
	
	

	
	
	


6.2 Аксессуары
	Номер
	Модель
	Описание 

	09012018
	TK 102
	Погружаемый датчик

	09012015
	TK 103
	Контактный датчик

	09012019
	TK 104
	Воздушный датчик

	09012020
	TK 105
	Поверхностный датчик

	09012016
	TK 106
	Датчик для уплотнений

	09012017
	TK 107
	Датчик с зажимом

	05101029
	AVS134-B6
	Быстросъемный клапан LP 

	05101030
	AVS134-R6
	Быстросъемный клапан HP 

	05101031
	AVS-R6
	Удлиненный быстросъемный клапан для BMW/VOLVO/GALAXI

	05059023
	RG180/5-4
	Адаптер 5/16" F x 1/4"sae M

	06021006003
	WSS/4-4/60/Y
	Желтый шланг, 1500мм 

	06021107001
	WSS/4-6/60/B
	Голубой шланг 1500мм

	06021107002
	WSS/4-6/60/R
	Красный шланг, 1500мм

	06022020001
	WSA/4-4/56V4/B
	Голубой шланг, 1500мм, с краном

	06022020002
	WSA/4-4/56V4/R
	Голубой шланг, 1500мм, с краном

	06040005
	3CSA/4-4/60/BRY
	Набор из 3 гибких шлангов (голубой, красный, желтый), 1500мм

	06032001003
	CSA/4-4/60/Y
	Желтый шланг, 1500мм

	14029048
	VP/B8
	Голубой пластиковый чемодан с  вставкой под FOX


7. Доступные модели FOX  
	Номер
	Модель
	Описание 

	04080001001
	FOX-100
	Цифровой коллектор в пластиковом чемодане с 2 датчиками TK109 


	04080001002
	FOX-200
	Цифровой коллектор в пластиковом чемодане с 2 датчиками TK109, 4 шлангами CSA/4-4/60 и 2 адаптерами RG180-5/4



	04080001003
	FOX-300
	Цифровой коллектор в пластиковом чемодане с 2 датчиками TK109, 2 шлангами WSS/4-4/60, 2 шлангами WSA/4-4/56V4 и 2 адаптерами RG180-5/4



	04080001004
	FOX-R717
	Цифровой коллектор в пластиковом чемодане с 2 датчиками TK109 и 4 шлангами HDSS/4-4/60-R717



	04080001005
	FOX-500
	Цифровой коллектор в пластиковом чемодане с 2 датчиками TK109, 2 шлангами WSS/4-4/60, 2 шлангами WSS/4-6/60 и 2 быстросъемными клапанами AVS134-B6 и AVS134-R6



Wigam spa оставляет за собой право прервать, или изменить в любое время спецификацию или проект без предупреждения и без финансовых обязательств в соответствие с политикой постоянного улучшения своих продуктов.

Layout: Wigam S.p.A.

Printed in Italy
1st edition: January 2009



Loc.Spedale 10/b - 52018 Castel San Niccolò (AR) ITALY

Tel. ++39-0575-5011 Fax. ++39-0575-501200

www.wigam.com - info@wigam.com
4. ВЫСОКАЯ температура насыщения




















9. T2-T1 вычисленная разница температур














Цифровой коллектор 














Инструкция по эксплуатации





7. Температура датчика T2 





6. Температура датчика T1 








2. ВЫСОКОЕ давление





1. НИЗКОЕ давление





10. Перегрев








3. НИЗКАЯ температура насыщения








5. Хладагент








11. Переохлаж-


дение








8. Температура окружающей среды
































































































































1

